## Foglio2
| LOTTO N. 1: DIAGNOSI RAPIDA DI INFEZIONI FUNGINE INVASIVE | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Possibilità di caricamento in continuo per la gestione delle urgenze | 8 | SI/NO
2 | Presenza di lettore bar code per identificazione campioni | 6 | SI/NO
3 | Dosaggio Beta D-Glucano con pretrattamento termico del campione ad almeno 50° C | 8 | SI/NO
4 | Dosaggio Beta D-Glucano con limite massimo di rilevazione maggiore di 550 pg/ml | 8 | PROPORZIONALE
5 | Dosaggio Beta D-Glucano con range dinamico di rilevazione almeno da 10 pg/ml a 550 pg/ml | 8 | SI/NO
6 | Dosaggio Beta D-Glucano con curva di calibrazione lotto specifica, memorizzabile | 10 | SI/NO
7 | Dosaggio Beta D-Glucano con possibilità di processare campioni di siero e plasma | 10 | SI/NO
8 | Kit Beta D-Glucano con presenza di controllo positivo | 6 | SI/NO
9 | Personale specializzato Azienda produttrice per istruzione ed assistenza post vendita agli utilizzatori | 3 | PROPORZIONALE
10 | Referenze e bibliografia | 3 | PROPORZIONALE
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO N. 2: SISTEMA ANALITICO INTEGRATO PER L’ESECUZIONE, CON TECNOLOGIA MOLECOLARE, IN URGENZA, DI ESAMI MICROBIOLOGICI | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Sistema analitico in grado di garantire la massima automazione nelle fasi di estrazione/purificazione del DNA/RNA, allestimento ed esecuzione dell’amplificazione, analisi e interpretazione dei risultati tali da costituire un flusso unico e integrato che preveda il minimo intervento possibile dell’operatore | 10 | SI/NO
2 | Turn Around Time (TAT) ridotto, inteso come tempo minimo di refertazione del singolo campione a partire dall’avvio del processo di analisi fino alla generazione del risultato | 10 | PROPORZIONALE
3 | Sistema analitico modulare, in grado di limitare la perdita di funzionalità per cause hardware alla singola unità/modulo di processo, garantendo comunque la funzionalità dei moduli rimanenti e minimizzando il rischio di un blocco totale dello strumento stesso | 10 | SI/NO
4 | Assenza totale o riduzione di contatto diretto tra campione clinico e strumento al fine di minimizzare il rischio di contaminazione e le operazioni di manutenzione ordinaria a carico dell’utilizzatore | 10 | PROPORZIONALE
5 | Assenza o riduzione di rifiuti reflui (liquidi) da smaltire come speciali | 10 | PROPORZIONALE
6 | Visualizzazione dei dati grezzi e/o delle curve di amplificazione, in modo tale da permettere un’analisi più approfondita in caso di campioni borderline o discrepanti | 10 | PROPORZIONALE
7 | Conservazione dei reagenti a temperatura ambiente | 8 | PROPORZIONALE
8 | Referenze e bibliografia | 2 | PROPORZIONALE
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO N. 3: SISTEMA AUTOMATICO PER LA RICERCA ACIDI NUCLEICI (DNA/RNA) DI BATTERI, VIRUS, FUNGHI | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Pannello patogeni responsabili di sepsi (numero target) | 15 | PROPORZIONALE
2 | Presenza del maggior numero di parametri per ogni categoria di patogeni in ogni cartuccia | 10 | PROPORZIONALE
3 | Il risultato deve essere disponibile nel minor tempo possibile | 10 | SI/NO
4 | Presenza di target PAN batterici e PAN fungini, per i pannelli di sepsi, in grado di rilevare con maggiore efficienza le infezioni polimicrobiche | 10 | SI/NO
5 | Sistema che garantisca minime possibilità di fermo macchina a causa di guasti meccanici | 10 | SI/NO
6 | Presenza del maggior numero di meccanismi di resistenza batterica agli antibiotici (Gram positivi e Gram negativi) | 10 | PROPORZIONALE
7 | Personale specializzato Azienda produttrice per istruzione ed assistenza post vendita agli utilizzatori | 3 | PROPORZIONALE
8 | Referenze e bibliografia | 2 | PROPORZIONALE
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO 4: MICOBATTERI: SISTEMA PER IDENTIFICAZIONE, TIPIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELLE RESISTENZE AI FARMACI | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Possibilità di programmazione di differenti profili analitici | 10 | SI/NO
2 | Modulo preriscaldamento reagenti on-board | 10 | SI/NO
3 | Capacità di dispensazione di più reagenti per ogni saggio analitico | 10 | PROPORZIONALE
4 | numero di test processabili contemporaneamente | 10 | PROPORZIONALE
5 | esecuzione in automatico della manutenzione ordinaria | 10 | SI/NO
6 | Allarme sonoro per segnalzione fine saggio | 10 | SI/NO
7 | Dimensioni ridotte | 10 | PROPORZIONALE
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO N. 5: SISTEMA RAPIDO IN BIOLOGIA MOLECOLARE PCR REAL TIME PER DIAGNOSTICA IN URGENZA DI INFEZIONI A TRASMISSIONE SESSUALE E INFEZIONI OSPEDALIERE | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Sistema idoneo sia per saggi IVD che per estrazione e Real Time PCR con protocolli e reagenti definiti dall’utilizzatore | 10 | SI/NO
2 | Unica strumentazione compatta per estrazione ed amplificazione con estrazione degli acidi nucleici (DNA ed RNA) completamente automatizzata, basata sulla tecnologia a beads magnetiche. | 10 | SI/NO
3 | Test da eseguire in mono strip per l’estrazione del DNA e dell’RNA che contengono tutti i reagenti necessari: puntali, reagenti e tubi. Tutti i reagenti devono essere conservabili a temperatura ambiente | 10 | SI/NO
4 | Possibilità di effettuare saggi differenti contemporaneamente | 10 | SI/NO
5 | Massima flessibilità della strumentazione con possibilità di usalta anche simultaneamente per: 1)Sola estrazione e purificazione degli acidi nucleici; 2)Sola amplificazione della Real Time PCr; Estrazione e purificazione degli acidi nucleici, seguite da amplificazione Real Time PCR e rilevazione del/dei target molecolare | 10 | SI/NO
6 | Accesso Random | 6 | SI/NO
7 | Interpretazione completamente automatica dei risultati | 10 | SI/NO
8 | Personale specializzato Azienda produttrice per istruzione ed assistenza post vendita agli utilizzatori | 2 | PROPORZIONALE
9 | Referenze e bibliografia | 2 | PROPORZIONALE
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO N. 6: SISTEMA PER LA RICERCA IN NGS DI RESISTENZE E GENOTIPIZZAZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Strumentazione NGS con disponibilità di protocolli paired-end con letture di lunghezza 2X150 bp e 2X250 bp | 10 | SI/NO
2 | Sistema esente da sensibilità di tipo strutturale come ad esempio regioni omopolimeriche | 5 | SI/NO
3 | Sistema in grado di generare fino a 34 mln di reads in protocolli di tipo paired-end | 5 | SI/NO
4 | Sistema in grado di multiplex fino a 96 campioni contemporaneamente | 5 | SI/NO
5 | Possibilità di impostare a priori la lunghezza delle sequenze che verranno generate | 5 | SI/NO
6 | Amplificazione clonale completamente automatizzata all'interno del sequenziatore (nessun intervento manuale tra la prima read e la seconda) | 10 | SI/NO
7 | Unico kit per HIV che permetta la preparazione delle librerie in un massimo di 2 mix e il sequenziamento di tutto il genoma (RT, Proteasi, Integrasi, V3 Loop - GP120) | 10 | SI/NO
8 | Sequenziamento 16 S : regioni ipervariabili V1, V2, V3, V4, V6 | 10 | SI/NO
9 | Software di interpretazione automatico per flora batterica: interpretazione fino a livello di specie per circa il 60% delle sequenze | 10 | PROPORZIONALE
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO N. 7: SISTEMA AUTOMATICO PER INDAGINI MICROBIOLOGICHE DIRETTE DA CAMPIONI DI URINA, FECI, TAMPONI NASALI, ETC. | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Reagenti conservazione a temperatura ambiente 15°-30° C° | 5 | SI/NO
2 | Legionella : indicazioni di positività oltre al siero gruppo 1 anche al siero gruppo 3, siero gruppo 4 e siero gruppo 6 nei campioni urinari | 20 | SI/NO
3 | Influenza A+B, rilevazione sottotipi dei ceppi virulenti 2009H1N1; H1N1; H3n2 e H7N9 | 20 | SI/NO
4 | Sistema di lettura ad elevata sensibilità in fluorescenza/chemiluminescenza | 20 | SI/NO
5 | Lettura automatica e stampa risultati con memorizzazione dei campioni effettuati, identificazione del test e del campione mediante bar-code | 5 | SI/NO
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO N. 8: SISTEMA IN PANNELLO E/O MICROARRAY PER LA DETERMINAZIONE DI PATOGENI RESPONSABILI DI SEPSI, INFEZIONI RESPIRATORIE E MENINGITI | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Reagenti ottimizzati, validati CE-IVD, in grado per l’analisi qualitativa contemporaneamente di DNA ed RNA di microrganismi patogeni, virus e batteri respiratori, mediante multiplex PCR | 10 | SI/NO
2 | Strumentazione necessaria allo svolgimento dell’intero processo analitico (dall’estrazione all’interpretazione dei risultati) completa di software di analisi e refertazione integrato | 6 | SI/NO
3 | Sistema multiplex per patogeni | 5 | PROPORZIONALE
4 | Sistema multiplex one-step con unico strumento per estrazione, purificazione degli acidi nucleici, amplificazione e rivelazione | 6 | SI/NO
5 | Tempi ridotti d’indagine | 6 | PROPORZIONALE
6 | Reagenti pronti all’uso | 5 | SI/NO
7 | Processo completamente automatizzato senza l’intervento dell’operatore | 6 | SI/NO
8 | Sistema di estrazione, amplificazione e rivelazione senza rischio di inquinamento o cross-reazioni | 5 | SI/NO
9 | Minimo ingombro | 6 | PROPORZIONALE
10 | Controllo interno d’estrazione | 5 | SI/NO
11 | Controllo interno di amplificazione | 5 | SI/NO
12 | Personale specializzato Azienda produttrice per istruzione ed assistenza post vendita agli utilizzatori | 3 | PROPORZIONALE
| Referenze e bibliografia | 2 | PROPORZIONALE
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO N. 9: Sistema per diagnostica rapida di patologie sindromiche e influenza A H3N2 | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Possibilità di processare anche un singolo campione alla volta in random access e senza spreco di reagenti | 8 | SI/NO
2 | Possibilità di eseguire l’analisi qualitativa e semi quantitativa contemporanea di DNA e RNA dei microrganismi patogeni ricercati | 8 | SI/NO
3 | Sistema in grado di svolgere l’intero processo: estrazione, retro-trascrizione, amplificazione ed analisi dei risultati, autonomamente senza intervento dell’operatore | 10 | SI/NO
4 | Utilizzo di un unico controllo interno del processo già contenuto all’interno della cartuccia | 10 | SI/NO
5 | Conservazione dei reagenti a temperatura ambiente | 10 | SI/NO
6 | Cartucce pronte all’uso senza necessità di ricostituzione o reidratazione di reagenti | 10 | SI/NO
7 | Possibilità di vedere le curve di amplificazione di Real Time PCR per ulteriori indicazioni su potenziali coinfezioni | 8 | SI/NO
8 | Personale specializzato Azienda produttrice per istruzione ed assistenza post vendita agli utilizzatori | 3 | PROPORZIONALE
| Referenze e bibliografia | 3 | PROPORZIONALE
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO N. 10: MONITORAGGIO LEGIONELLA | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Rampa di filtrazione in acciaio inox | 4 | SI/NO
2 | Rampa di filtrazione - numero di posti | 6 | PROPORZIONALE
3 | Pompa da vuoto a trasferimento diretto | 10 | SI/NO
4 | Pompa da vuoto con flusso superiore a 3,5 l/minuto | 4 | SI/NO
5 | Imbuti sterili monouso con superfici idrofobiche per recuperi migliori | 8 | SI/NO
6 | Imbuti fabbricati con polimeri privi di agenti che potrebbero inibire la proliferazione batterica | 8 | SI/NO
7 | Legionella: kit per la rilevazione simultanea di Legionella species e Legionella pneumophila con metodologia PCR Real time in formato liofilizzato nel tubo di reazione | 10 | SI/NO
8 | Legionella: kit per la rilevazione simultanea di Legionella species e Legionella pneumophila con metodologia PCR Real time con conservazione a temperatura ambiente | 10 | SI/NO
9 | Controllo di qualità - anse pronte all'uso | 10 | SI/NO
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO N. 11: SISTEMA AUTOMATICO DI IMMUNOMETRIA PER PCT, etc. | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Sistemi strutturali per la prevenzione degli errori di carico dei reagenti primari e secondari basati su colore, forma e dimensioni dei contenitori e dei loro alloggiamenti | 10 | SI/NO
2 | Possibilità di carico e scarico automatico, in continuo ed in posizioni indifferenti di reagenti, calibratori, controlli, campioni di routine ed urgenti senza necessità di pausa strumentale. | 10 | SI/NO
3 | Unica posizione fronte-macchina di accesso per reagenti calibratori e controlli | 5 | SI/NO
4 | Cadenza analitica totale del sistema | 6 | PROPORZIONALE
5 | Sensori di rilevamento di coaguli, schiuma e bolle d’aria per campioni e schiuma e bolle per reagenti | 8 | SI/NO
6 | Sistema di refrigerazione diretta e controllo della temperatura a bordo dei reagenti | 6 | SI/NO
7 | Tipologia provette ospitabili on board: 10 ml, 7 ml, 5 ml e coppette | 6 | SI/NO
8 | Tutti i Reagenti, calibratori e controlli pronti all’uso | 6 | SI/NO
9 | Frequenza di calibrazione a cambio lotto e non ad intervalli temporali predefiniti | 5 | SI/NO
10 | Personale specializzato Azienda produttrice per istruzione ed assistenza post vendita agli utilizzatori | 5 | PROPORZIONALE
11 | Referenze e bibliografia | 3 | PROPORZIONALE
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO N 12: SISTEMA ANALITICO PER L’ESECUZIONE DI TEST DI SENSIBILITÀ IN MIC PER BATTERI ESIGENTI E MICETI | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Standardizzazione dell’inoculo della micropiastra | 10 | SI/NO
2 | Dispensazione automatica delle micropiastre con possibilità di inoculo di volumi variabili in funzione del microrganismo target | 10 | SI/NO
3 | Software per lettura e interpretazione delle micropiastre con possibilità di intervento dell’operatore per la verifica e/o l’eventuale personalizzazione del referto | 10 | SI/NO
4 | Pannelli per Gram + e Ggram – con breakpoint secondo linee guida Eucast | 10 | SI/NO
5 | Disponibilità del maggior numero di antibiotici con diluizioni vicine al cut-off epidemiologico Eucast | 10 | PROPORZIONALE
6 | Possibilità di interfacciamento bi-direzionale con il sistema gestionale del laboratorio | 10 | SI/NO
7 | Personale specializzato Azienda produttrice per istruzione ed assistenza post vendita agli utilizzatori | 5 | PROPORZIONALE
8 | Referenze e bibliografia | 5 | PROPORZIONALE
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO N. 13: SISTEMA PER TEST RAPIDI IMMUNOCROMATOGRAFICI | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Semplicità di esecuzione ( passaggi procedurali, trattamento del campione, diluizione) | 2 | SI/NO
2 | Legionella pneumophila Ag su urine: il test oltre alla capacità di rilevare il Sierogruppo 1 deve essere in grado di rilevare campioni positivi per Sierogruppi diversi dal Tipo 1. Dimostrabile attraverso pubblicazioni e scheda tecnica | 6 | SI/NO
3 | Legionella pneumophila Ag su Urine: interferenza con presenza di Fattore Reumatoide dimostrabile attraverso pubblicazioni e scheda tecnica Nessuna Interferenza fino a 14 UI/mL: 6 punti Interferenza presente < 14 UI/mL: 0 punti | 6 | SI/NO
4 | I dispositivi diagnostici devono prevedere la presenza di un controllo procedurale interno per la verifica della corretta esecuzione del test | 5 | SI/NO
5 | Il kit diagnostico per la ricerca di Streptococcus pneumoniae deve essere validato CE-IVD anche su campioni di liquido CFS | 5 | SI/NO
6 | Possibilità di Monitoraggio delle diverse fasi analitiche | 3 | SI/NO
7 | Identificazione dei singoli campioni (sample ID) mediante lettore bar-code | 2 | SI/NO
8 | Esecuzione contemporanea di protocolli analitici diversi | 3 | SI/NO
9 | Archiviazione e gestione, in locale, dei dati analitici | 2 | SI/NO
10 | Rispondenza alle Direttive Europee vigenti in Italia per le apparecchiature diagnostiche in vitro (CE-IVD) | 6 | SI/NO
11 | Il sistema deve garantire in automazione la lettura, l’interpretazione del test con la stampa e lo storage dei risultati | 3 | SI/NO
12 | Collegamento al LIS del laboratorio per esportazione automatica dei risultati pazienti | 2 | SI/NO
13 | Fornitura di strumentazione di backup (non necessariamente collegata al LIS) | 2 | SI/NO
14 | Conservazione dei kit a temperatura ambiente con test confezionati singolarmente | 4 | SI/NO
15 | Analizzatore con lettura del test sia in immunofluorescenza che colorimetrico | 4 | SI/NO
16 | Valutazione numerica del risultato, in aggiunta al risultato POS o NEG, stampato sul report cartaceo e leggibile sullo strumento | 2 | SI/NO
17 | Capacità analitica dello strumento offerto, ovvero il numero di campioni processabili simultaneamente sullo strumento senza intervento dell’operatore >20 campioni | 8 | SI/NO
18 | Produttività oraria dello strumento (su un unico strumento)in modalità random access senza intervento dell’operatore >60 campioni/h | 3 | SI/NO
19 | Tracciabilità delle informazioni relative al campione ed al lotto di produzione del kit mediante bar-code integrato sul dispositivo | 2 | SI/NO
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO N. 14: SISTEMA INTEGRATO PER ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE IN REAL TIME DI ACIDI NUCLEICI ED INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI PER LA DIAGNOSTICA TEMPESTIVA DELLE INFEZIONI NOSOCOMIALI, VIRALI E BATTERICHE | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Estrazione e amplificazione degli acidi nucleici da matrice primaria | 10 | SI/NO
2 | analisi e interpretazione dei risultati con software dedicato | 10 | SI/NO
3 | almeno 6 posizioni di lavoro | 10 | SI/NO
4 | posizioni di lavoro utilizzabili anche singolarmente senza spreco di reattivi | 10 | SI/NO
5 | dimensioni | 20 | PROPORZIONALE
6 | Personale deputato all’assistenza tecnica e specialistica (descrizione dettagliata sulla Struttura organizzativa dell’assistenza tecnica e specialistica applicativa) | 5 | PROPORZIONALE
7 | Referenze e bibliografia | 5 | PROPORZIONALE
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO N. 15: SISTEMA PER RICERCA DIRETTA DNA DI PLASMODI, BORDETELLA E MYCOPLASMA PNEUMONIAE | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Tempo di esecuzione per tutti i test richiesti inferiore a 60 minuti | 15 | SI/NO
2 | Tecnologia Lamp | 15 | SI/NO
3 | Possibilità di eseguire test in urgenza | 10 | SI/NO
4 | Strumentazione da banco compatto ad ingombro ridotto | 10 | PROPORZIONALE
5 | Ricerca delle seguenti specie di plasmodium:falciparum,vivax,ovale,malariae,knowlesi | 15 | SI/NO
6 | Referenze e bibliografia | 5 | PROPORZIONALE
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO N. 16: SIEROLOGIA INFETTIVOLOGICA IN IMMUNOFLUORESCENZA, IMMUNOENZIMATICA ED IMMUNOBLOT | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Strumentazione EIA: Sensore per rilevamento del livello dei campioni e dei reagenti e di eventuali coaguli | 5 | SI/NO
2 | Strumentazione EIA: utilizzo di puntale monouso e sensore di livello capacitivo per la dispensazione di campioni e reagenti | 5 | SI/NO
3 | Strumentazione EIA: ripristino automatico, in caso di black-out, della seduta di lavoro al punto in cui si è interrotta | 5 | SI/NO
4 | Strumentazione EIA: Numero micropiastre e metodiche ELISA processabili simultaneamente | 5 | SI/NO
5 | Strumentazione EIA: Possibilità d’impostare temperature d’incubazione distintamente su ogni piastra | 5 | SI/NO
6 | Strumentazione EIA Monodeterminazione: Numero metodiche processabili simultaneamente | 5 | PROPORZIONALE
7 | Strumentazione EIA Monodeterminazione: tecnica di rilevazione ad elevata sensibilità (chemiluminescenza/fluorescenza) | 10 | SI/NO
8 | Strumentazione EIA Monodeterminazione: Sensore per rilevamento del livello dei campioni e dei reagenti e di eventuali coaguli | 5 | SI/NO
9 | Strumentazione EIA Monodeterminazione: utilizzo di cartuccia monotest con tutti i regenti pronti all'uso (coniugato, diluente, calibratore, substrato e controllo) | 10 | SI/NO
10 | Strumentazione EIA Monodeterminazione: utilizzo di kit in confezionamento ridotto, inferiore a 50 test a cf | 10 | SI/NO
11 | Personale deputato all’assistenza tecnica e specialistica (descrizione dettagliata sulla Struttura organizzativa dell’assistenza tecnica e specialistica applicativa) | 3 | PROPORZIONALE
12 | Referenze e bibliografia | 2 | PROPORZIONALE
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO 17: AUTOIMMUNITA' IN IMMUNOFLUORESCENZA, IMMUNOENZIMATICA ED IMMUNOBLOT | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Software gestionale di settore: Possibilità di reflex e rerun | 2 | SI/NO
2 | Software gestionale di settore: Possibilità di controllo remoto | 2 | SI/NO
3 | Strumentazione EIA/IFI: Sensore per rilevamento del livello dei campioni e dei reagenti e di eventuali coaguli | 3 | SI/NO
4 | Strumentazione EIA/IFI: utilizzo di puntale monouso e sensore di livello capacitivo per la dispensazione di campioni e reagenti | 5 | SI/NO
5 | Strumentazione EIA/IFI: ripristino automatico, in caso di black-out, della seduta di lavoro al punto in cui si è interrotta | 5 | SI/NO
6 | Strumentazione EIA/IFI: Numero vetrini e metodiche IFI processabili simultaneamente | 5 | PROPORZIONALE
7 | Strumentazione EIA/IFI: Numero micropiastre e metodiche ELISA processabili simultaneamente | 5 | PROPORZIONALE
8 | Strumentazione EIA/IFI: lavaggio dei vetrini standardizzato per singolo pozzetto | 3 | SI/NO
9 | Strumentazione EIA/IFI: Possibilità d’impostare temperature d’incubazione distintamente su ogni piastra | 3 | SI/NO
10 | Microscopio robotizzato: rapidità di esecuzione dello screening ANA con discriminazione negativo/positivo | 5 | PROPORZIONALE
11 | Microscopio robotizzato: software di acquisizione e screening risultati con possibilità di visione in un'unica schermata di tutti le diluizioni effettuate per singolo campione | 3 | SI/NO
12 | Microscopio robotizzato: software di acquisizione e screening risultati con possibilità di visione in un'unica schermata di tutti i campioni negativi | 3 | SI/NO
13 | Preparatore automatico per Immunoblot: utilizzo di reagenti monodose pronti all’uso senza necessità di travasi | 6 | SI/NO
14 | Reagenti e strumentazione per immunoblot: possibilità di valutazione qualitativa e quantitativa (con curva di calibrazione) | 6 | SI/NO
15 | Test per la determinazione di ANA: espressione specifica delle proteine SSA mediante utilizzo di cellule transfettate | 6 | SI/NO
16 | ANCA: substrati aggiuntivi per la valutazione delle interferenze e la conferma del risultato | 4 | SI/NO
17 | Personale deputato all’assistenza tecnica e specialistica (descrizione dettagliata sulla Struttura organizzativa dell’assistenza tecnica e specialistica applicativa) | 2 | PROPORZIONALE
18 | Referenze e bibliografia | 2 | PROPORZIONALE
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO 18: DETERMINAZIONE CELLULE SU LIQUOR | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Quantità di reflui ( punteggio da attribuire in modo inversamente proporzionale) | 3 | PROPORZIONALE
2 | Conteggio dei reticolociti in % e #, degli indici maturativi e determinazione del contenuto emoglobinico dei reticolociti | 3 | SI/NO
3 | Misurazione diretta del contenuto di Emoglobina nei Reticolociti e nelle Emazie | 2 | SI/NO
4 | Analisi da microprovetta ( campioni pediatrici) in completa automazione da provetta chiusa su rack | 3 | SI/NO
5 | Doppia lettura del bar-code provetta in automatico per una migliore gestione e tracciabilità dei campioni | 3 | SI/NO
6 | Determinazione di parametri refertabili per l’approfondimento diagnostico e il monitoraggio di patologie eritrocitarie (microciti, macrociti, emazie ipocromiche e ipercromiche, ecc), comprovate dal manuale dello strumento | 6 | SI/NO
7 | Determinazione parametro HGB con due metodi di rilevazione | 4 | SI/NO
8 | Formula WBC comprensiva del conteggio di cellule leucocitarie immature e attivate per il monitoraggio delle patologie infettive, virali o batteriche, comprovate dal manuale dello strumento. saranno valutati i parametri refertabili, ed il metodo di rilevazione. Indicare abstrat e pubblicazione (non meno di 5) | 6 | SI/NO
9 | Esame di tutti i liquidi biologici con differenziazione leucocitaria senza reagente aggiuntivo e pretrattamento | 6 | SI/NO
10 | Unica fiala per controllo di qualità per analisi di emocromo, formula, reticolociti, eritroblasti. | 4 | SI/NO
11 | Partecipazione a programmi di valutazione controllo di Qualità Internazionali certificati (ISO IEC 17043:2010) | 4 | SI/NO
12 | Indicare numero di parametri refertabili ad uso diagnostico (punteggio proporzionale) | 3 | PROPORZIONALE
13 | Si richiede elenco e numero di installazioni presenti sul territorio nazionale con identica tecnologia rispetto ai sistemi offerti Punteggio proporzionale | 5 | PROPORZIONALE
14 | Studi scientifici pubblicati su riviste indicizzate PubMed. Allegare abstract e riferimenti bibliografici delle pubblicazioni scientifiche comprovante la qualità dei parametri prodotti dalla strumentazione offerta. Punteggio proporzionale | 5 | PROPORZIONALE
15 | Volume minimo in provetta eseguibile in automatico con campionatore (da inferiore a 500 microlitri) | 3 | PROPORZIONALE
16 | Volume di campione aspirato da provetta chiusa < 100 microlitri | 3 | SI/NO
17 | Analisi dei liquidi biologici da provetta chiusa | 4 | SI/NO
18 | Assistenza tecnica e specialistica - descrivere struttura regionale (numero di specialisti e di tecnici residenti in Calabria ed abilitati ad intervenire sulla strumentazione offerta) | 3 | PROPORZIONALE
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO 19: CITOFLUORIMETRIA A 6/8 FLUORESCENZE | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Modulo automatico per la valutazione dei linfociti CD8 attivati (CD8/CD38/CD3/HLA-DR ) in percentuale e conta assoluta marcato CE-IVD | 10 | SI/NO
2 | Numero di posizioni del campionatore (Punteggio direttamente proporzionale) | 8 | PROPORZIONALE
3 | Numero massimo di eventi acquisibili. (Punteggio direttamente proporzionale) | 6 | PROPORZIONALE
4 | Massima portata di acquisizione del citofluorimetro espressa in ul/minuto, a supporto dell’efficienza delle procedure di laboratorio con possibilità di impostare diverse velocità di flusso. (Punteggio direttamente proporzionale) | 10 | PROPORZIONALE
5 | Possibilità di inserire soglie multiparametriche contemporaneamente su tutti i parametri acquisibili. | 5 | SI/NO
6 | Conta assoluta delle popolazioni TBNK con utilizzo di biglie liofilizzate predispensate a numero noto nella provetta di acquisizione. | 6 | SI/NO
7 | Percorso dei segnali luminosi in fibra ottica sia in entrata che in uscita dalla camera di conta | 3 | SI/NO
8 | Possibilità di acquisizione manuale senza l’utilizzo di campionatore automatico | 5 | SI/NO
9 | Sensibilità delle fluorescenze PE misurata in MESF. Punteggio inversamente proporzionale | 10 | PROPORZIONALE
10 | Numero di fluorescenze contemporanee disponibili in reattivi premiscelati multicolor TBNK certificati CE-IVD su software IVD dedicato. (Punteggio direttamente proporzionale) | 6 | PROPORZIONALE
11 | Assistenza tecnica | 1 | PROPORZIONALE
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO 20: SISTEMA DI GESTIONE DEL CONTROLLO INTERNO DI QUALITA' | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Materiale di controllo qualità interno prodotto e distribuito dalla stessa azienda al fine di avere un unico interlocutore per la gestione della qualità ed una gestione omogenea di tutti i settori coinvolti. | 10 | SI/NO
2 | Disponibilità di materiale con livelli di concentrazione al cut-off. | 5 | SI/NO
3 | Numero di controlli multiparametrici | 5 | PROPORZIONALE
4 | Software con database con accesso che non dipenda da connessione esterne(Assenza di internet) e che rispetti la normative di riservatezzasecondo le policy aziendali. | 10 | PROPORZIONALE
5 | Disponibilità di un modulo aggiuntivo che attivi degli allarmi (configurabili secondo le varie esigenze) su vari PC del laboratorio. | 5 | SI/NO
6 | Funzionalità automatica che suggerisca le regole di Westgard da applicare in funzione dei traguardi analitici scelti e quindi ridurre la percentuale di sedute erroneamente rifiutate, con conseguente risparmio di tempo e di costi (dettagliare) | 5 | SI/NO
7 | Software per l’assistenza remota con certificazioni di sicurezza (Verisign)con che permetta il collegamento da remoto e che proattivamente avvisi in modo automatico tramite email se si verifichino blocchi nella trasmissione dati di CQ, blocchi di rete etc. (descrivere soluzione e documentare certificazioni di sicurezza del software proposto). | 5 | PROPORZIONALE
8 | Disponibilità di strumenti e software per la gestione del rischio clinico come indicato nelle linee guida UNI ISO 9001:2015 e UNI ISO 15189. Documentare soluzione proposta. | 5 | PROPORZIONALE
9 | Programma di valutazione interlaboratorio con numero elevato di partecipanti al livello mondiale (produrre documentazione attestante il numero di partecipanti). (criterio direttamente proporzionale) | 10 | PROPORZIONALE
10 | Esperienza di gestione completa del CQ in realtà multipresidi in ambito regionale (ASP; ASL) adottate sul territorio nazionale. (Relazionare e documentare). (criterio direttamente proporzionale) | 5 | PROPORZIONALE
11 | Qualità dell’assistenza al cliente (tecnico-informatica, formazione, supporto scientifico). Documentare il numero di specialisti dedicati al CQ a supporto su territorio nazionale,numero di specialisti sul campo dedicati alle installazioni dei CQ, numero di specialisti di sede dedicati alla gestione e risoluzione dei problemi e supporto scientifico. (criterio direttamente proporzionale) | 5 | PROPORZIONALE
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO N. 21: TEST RAPIDI IN URGENZA CON AMPLIFICAZIONE ISOTERMA | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Possibilità di visionare amplificazione in tempo reale, attraverso schermo LCD | 15 | SI/NO
2 | Deattivi pronti all'uso o liofilizzati conservati a temperatura ambiente | 10 | SI/NO
3 | Strumento portatile | 10 | SI/NO
4 | Tempi di risposta rapidi. Assegnazione inversamente proporzionale al tempo di risposta, inteso dai ricevimento del campione al referto (15-30 min.=15; 31-60 min.=5; >= 61min.=0) | 15 | PROPORZIONALE
5 | Strumentazione in grado di processare contemporaneamente almeno due test anche su analiti differenti | 10 | PROPORZIONALE
6 | Stampante per refertazione rapida | 5 | SI/NO
7 | Lettura codice a barre | 5 | SI/NO
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO N. 22: SISTEMA PER LA RICERCA CONTEMPORANEA DEL GENOMA DEI PRINCIPALI PATOGENI CAUSA DI MENINGITI, DIARREA, INFEZIONI DEL TRATTO UROGENITALE E DELLE VIE RESPIRATORIE CON TECNICA PCR E RIVELAZIONE IN REAL TIME PCR | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Sistema di estrazione ed allestimento della seduta validata CE-IVD con tutti i kit di amplificazione proposti | 10 | PROPORZIONALE
2 | Utilizzo di reagenti per estrazione pronti all’uso e in cartucce pre-dispensate | 4 | SI/NO
3 | Presenza di sistema di anticontaminazione enzimatico (UNG o similari) per i target a DNA | 10 | SI/NO
4 | Elenco degli utilizzatori del sistema proposto sul territorio nazionale (relazionare) | 5 | PROPORZIONALE
5 | Amplificazione di più microrganismi nel minor numero di tubi di reazione per ciascun pannello richiesto | 10 | PROPORZIONALE
6 | Presenza doppio target genico per Chlamydia trachomatis e Neisseria meningitidis | 5 | SI/NO
7 | Presenza dell’analisi delle resistenze VanA e VanB incluse nel pannello per le resistenze degli enterobatteri | 5 | SI/NO
8 | Nessuna movimentazione di ampliconi per evitare contaminazioni | 8 | SI/NO
9 | Pannelli offerti comprensivi di analisi di un controllo interno di estrazione ed amplificazione in tutti i tubi di reazione e di rilevazione previsti | 8 | SI/NO
10 | Fornitura di software dedicato CEIVD per l’interpretazione dei risultati relativi ai singoli campioni e controlli e dell’intera seduta | 5 | SI/NO
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO N. 23: SIERODIAGNOSI PER SALMONELLA, BRUCELLA, RICKETTSIA | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Automazione di tutte le fasi analitiche senza intervento dell’operatore | 10 | SI/NO
2 | Numero di campioni processabili simultaneamente, da valutare proporzionalmente | 10 | PROPORZIONALE
3 | Numero di test eseguibili contemporaneamente su ciascun campione, da valutare proporzionalmente | 10 | PROPORZIONALE
4 | Numero di diluizioni programmabili per ciascun campione, da valutare proporzionalmente | 10 | PROPORZIONALE
5 | Dispensazione automatica dei controlli positivi e negativi | 10 | SI/NO
6 | Caratteristiche di stabilità degli antigeni impiegati | 10 | PROPORZIONALE
7 | Personale specializzato per istruzione ed assistenza post vendita agli utilizzatori | 5 | PROPORZIONALE
8 | Referenze e bibliografia | 5 | PROPORZIONALE
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO 24: SISTEMA DIAGNOSTICO COMPLETO PER L’ESECUZIONE IN AUTOMAZIONE DI INDAGINI VIROLOGICHE E INFETTIVOLOGICHE MEDIANTE TECNOLOGIA REAL TIME PCR DA CAMPIONE PRIMARIO | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Numero di campioni processabili per seduta analitica | 3 | PROPORZIONALE
2 | Possibilità di eseguire anche un singolo test senza spreco di reattivi | 10 | SI/NO
3 | Utilizzo di puntali monouso capacitivi | 3 | SI/NO
4 | Compattezza e dimensioni ridotte della strumentazione; minore Ingombro documentato | 3 | PROPORZIONALE
5 | Reagenti pronti all’uso e barcodati senza necessità di manipolazione | 10 | SI/NO
6 | Quantità di rifiuti prodotti | 8 | PROPORZIONALE
7 | Numero di differenti test eseguibili contemporaneamente per singolo paziente | 8 | PROPORZIONALE
8 | Possibilità del sistema di estrazione di conservare la quantità di eluato residua (non utilizzata dai protocolli analitici eseguiti) in appositi dispositivi | 10 | SI/NO
9 | Unico kit per estrazione in contemporanea di DNA e RNA | 10 | SI/NO
10 | Assenza di fluidica nello strumento, gestione della meccanica tramite variazioni di pressione dell’aria, per ridurre guasti, manutenzioni, contaminazioni e rifiuti liquidi. | 2 | SI/NO
11 | Caratteristiche del servizio di assistenza tecnica, specialistica e formazione del personale del laboratorio (da valutare proporzionalmente) | 3 | PROPORZIONALE
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO 25: SISTEMIA AUTOMATIZZATO CLIA E MONOTEST EIA PER ESAMI DI INFETTIVOLOGIA | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Preparatore automatico CLIA Tipologia di caricamento continuo dei campioni e reagenti e accesso agli stessi senza richiesta di pause software | 8 | SI/NO
2 | Preparatore automatico CLIA Conservazione dei reagenti a bordo macchina non inferiore a 8 settimane | 8 | SI/NO
3 | Preparatore automatico CLIA Controlli, multiparametrici per IGG e IGM | 10 | SI/NO
4 | Preparatore automatico CLIA Dosaggio di Toxoplasma, Rubella e Citomegalovirus IgG Avidità | 10 | SI/NO
5 | Preparatore Monotest EIA Possibilità di refertare per corsa analitica almeno 30 test tutti diversi | 5 | SI/NO
6 | Preparatore Monotest EIA Confezionamento kit ridotti per evitare sprechi per parametri poco frequenti | 5 | SI/NO
7 | Modalità e tempistica di esecuzione dei test reflex o di approfondimento | 10 | PROPORZIONALE
8 | Integrazione delle strumentazioni e delle procedure analitiche con altre attività diagnostiche | 10 | SI/NO
9 | Personale deputato all’assistenza tecnica e specialistica (descrizione dettagliata sulla Struttura organizzativa dell’assistenza tecnica e specialistica applicativa) | 2 | PROPORZIONALE
10 | Referenze e bibliografia | 2 | PROPORZIONALE
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO N. 26: SISTEMA AUTOMATICO DI DIAGNOSTICA MOLECOLARE PER L’IDENTIFICAZIONE DA SANGUE INTERO DEI PRICIPALI MICROORGANISMI RESPONSABILI DI SEPSI | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Tempo di analisi ridotto entro le 5 ore per test d’urgenza | 15 | PROPORZIONALE
2 | Accesso Random e continuo | 10 | SI/NO
3 | Utilizzo di tecnologia multiplex PCR con rilevazione in risonanza magnetica | 15 | SI/NO
4 | Sistema in grado di assicurare la tracciabilità del campione dell’operatore e dei reagenti tramite lettura dei codici a barre | 10 | SI/NO
5 | Sensibilità da 3 a 1 CFU/ml per diversi tipi di Candida | 5 | PROPORZIONALE
6 | Sensibilità da 5 a 3 CFU/ml per diversi tipi di Gram Positivi | 5 | PROPORZIONALE
7 | Sensibilità da 2 a 10 CFU/ml per diversi tipi di Gram Negativi | 5 | PROPORZIONALE
8 | Personale deputato all’assistenza tecnica e specialistica (descrizione dettagliata sulla Struttura organizzativa dell’assistenza tecnica e specialistica applicativa) | 3 | PROPORZIONALE
9 | Referenze e bibliografia | 2 | PROPORZIONALE
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO N. 27: SISTEMA PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ALLELI DI PREDISPOSIZIONE ALLA MALATTIA CELIACA MEDIANTE IBRIDAZIONE INVERSA SU STRISCIA | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Tutti i reagenti pronto uso | 20 | SI/NO
2 | Discriminazione degli alleli basata sulla determinazione diretta quantitativa | 20 | SI/NO
3 | Maggior numero di mutazioni | 20 | PROPORZIONALE
4 | Personale deputato all’assistenza tecnica e specialistica (descrizione dettagliata sulla Struttura organizzativa dell’assistenza tecnica e specialistica applicativa) | 5 | PROPORZIONALE
5 | Referenze e bibliografia | 5 | PROPORZIONALE
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO N. 28: SISTEMA PCR QUALITATIVA E MICROARRAY PER LA DIAGNOSI RAPIDA IN MONODETERMINAZIONE ANTIBIOTICO-RESISTENZA, PATOGENI ENTERICI E PARASSITI | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Estrazione e amplificazione degli acidi nucleici da matrice primaria | 10 | SI/NO
2 | analisi e interpretazione dei risultati con software dedicato | 10 | SI/NO
3 | almeno 6 posizioni di lavoro | 10 | SI/NO
4 | posizioni di lavoro utilizzabili anche singolarmente senza spreco di reattivi | 10 | SI/NO
5 | dimensioni (Punteggio direttamente proporzionale) | 20 | PROPORZIONALE
6 | Personale deputato all’assistenza tecnica e specialistica (descrizione dettagliata sulla Struttura organizzativa dell’assistenza tecnica e specialistica applicativa) | 5 | PROPORZIONALE
7 | Referenze e bibliografia | 5 | PROPORZIONALE
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO N. 29: SISTEMA RAPIDO PER LA RICERCA DEL DNA/RNA DI PATOGENI AMBIENTALI | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Estrazione e amplificazione degli acidi nucleici da matrice primaria | 10 | SI/NO
2 | analisi e interpretazione dei risultati con software dedicato | 10 | SI/NO
3 | almeno 12 posizioni di lavoro | 10 | SI/NO
4 | posizioni di lavoro utilizzabili anche singolarmente senza spreco di reattivi | 10 | SI/NO
5 | dimensioni (Punteggio direttamente proporzionale) | 20 | PROPORZIONALE
6 | Personale deputato all’assistenza tecnica e specialistica (descrizione dettagliata sulla Struttura organizzativa dell’assistenza tecnica e specialistica applicativa) | 5 | PROPORZIONALE
7 | Referenze e bibliografia | 5 | PROPORZIONALE
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO N. 30: SISTEMA DI DIAGNOSI RAPIDA IN CARTUCCIAIN MONODETERMINAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEI PRINCIPALI BATTERI RESPONSABILI DI GASTROENTERITI, PARASSITI INTESTINALI E GENI DI RESISTENZA AGLI ANTIBIOTICI | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Completezza dell’offerta per i parametri richiesti | 10 | PROPORZIONALE
2 | Strumento per diagnostica rapida dotato di lettore barcode per la completa tracciabilità | 5 | SI/NO
3 | Strumento di dimensioni compatte | 10 | PROPORZIONALE
4 | Strumento dotato di almeno 4 slot indipendenti | 10 | SI/NO
5 | Compatibile con campioni conservati i tubi di trasporto eNATe eSwab(Copan) | 10 | SI/NO
6 | Possibilità di utilizzare colture pure come campione di partenza | 5 | SI/NO
7 | Tecnologia basata su combinazione di PCR Real time e ibridazione microarray | 10 | SI/NO
8 | Personale deputato all’assistenza tecnica e specialistica (descrizione dettagliata sulla Struttura organizzativa dell’assistenza tecnica e specialistica applicativa) | 5 | PROPORZIONALE
9 | Referenze e bibliografia | 5 | PROPORZIONALE
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO N. 31: SISTEMA AUTOMATICO DI LETTURA ED INTERPRETAZIONE DEGLI ALONI D’INIBIZIONE SU TERRENO AGARIZZATO PER ANTIBIOGRAMMA (METODO K.B.) E MIC SU STRISCETTA A GRADIENTE | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Capacità di distinguere gli aloni su diversi tipi di terreni agarizzati e gestire le ricerche dei meccanismi di resistenza esbl, mbl, kpc, ampc | 15 | SI/NO
2 | Dischetti antibiotati e striscette dovranno essere di un unico produttore per la migliore standardizzazione dell’attivita’ antibiotica | 10 | SI/NO
3 | ampia gamma di antibiotici ed antimicotici (Punteggio direttamente proporzionale) | 10 | PROPORZIONALE
4 | per i test di sinergia si richiede base applicatrice a scorrimento indipendente che consenta un perfetto incrocio e deposizione delle striscette sul terreno | 15 | SI/NO
5 | fra le striscette per mic dovranno esere presenti la striscia per mbl imipenem –imipenem +edta, la striscia per kpc ertapenem , ertapenem + acido phenil boronico | 10 | SI/NO
6 | Personale deputato all’assistenza tecnica e specialistica (descrizione dettagliata sulla Struttura organizzativa dell’assistenza tecnica e specialistica applicativa) | 5 | PROPORZIONALE
7 | Referenze e bibliografia | 5 | PROPORZIONALE
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO N. 32: SISTEMA PER IL DOSAGGIO DI MEDIATORI SOLUBILI DELLA SEPSI | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Intero processo analitico in un unico locale (ambiente) | 15 | SI/NO
2 | Interpretazione dei risultati e stampa del referto con l’ausilio di software dedicati | 10 | SI/NO
3 | Sistema ottico rivelazione del segnale | 15 | SI/NO
4 | Sistema di termoregolazione | 10 | SI/NO
5 | Sistemi di decontaminazione da carry-over interni alla reazione | 10 | SI/NO
6 | Personale deputato all’assistenza tecnica e specialistica (descrizione dettagliata sulla Struttura organizzativa dell’assistenza tecnica e specialistica applicativa) | 5 | PROPORZIONALE
7 | Referenze e bibliografia | 5 | PROPORZIONALE
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO N. 33: SISTEMA PER CONFERMA E DIFFERENZIAZIONE HIV-1, HIV-2 e HCV | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Tempo di analisi ridotto | 15 | PROPORZIONALE
2 | Interpretazione dei risultati e stampa del referto con l’ausilio di software dedicati | 10 | PROPORZIONALE
3 | Possibilità di eseguire test in urgenza | 10 | SI/NO
4 | Strumento di dimensioni compatte | 15 | PROPORZIONALE
5 | Personale deputato all’assistenza tecnica e specialistica (descrizione dettagliata sulla Struttura organizzativa dell’assistenza tecnica e specialistica applicativa) | 10 | PROPORZIONALE
6 | Referenze e bibliografia | 10 | PROPORZIONALE
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO N. 34: SISTEMA PER IDENTIFICAZIONI INTEGRATO MEDIANTE SPETTROMETRIA DI MASSA ED IDENTIFICAZIONI BIOCHIMICHE ED ANTIBIOGRAMMI IN BATTERIOLOGIA | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | MALDI: Strumentazione da banco | 4 | SI/NO
2 | MALDI: piastrine monouso o riutilizzabili dotate di bar-code di riconoscimento per la tracciabilità | 4 | SI/NO
3 | MALDI: Analisi dei campioni senza necessità di estrazione | 4 | SI/NO
4 | MALDI: Disponibilità di kit dedicato marcato CE/IVD per identificazione diretta di microrganismi da emocoltura positiva | 6 | SI/NO
5 | ID/AST: Strumentazione che effettua l’inoculo in automatico | 2 | SI/NO
6 | ID/AST: Assenza totale di reattivi ausiliari a bordo macchina per l’identificazione batterica per tutti i tipi di pannelli/card offerti | 5 | SI/NO
7 | ID/AST: Standardizzazione dell’inoculo batterico attraverso apposito densitometro di precisione | 5 | SI/NO
8 | ID/AST: Pannelli pre-barcodati con etichetta identificativa del tipo pannello | 5 | SI/NO
9 | ID/AST: Antimicogramma in automazione | 3 | SI/NO
10 | ID/AST: Possibilità di pannelli per antibiogramma germi gram negativi con integrato il test di rilevazione (conferma, non screening) delle carbapenemasi e classificazione di Ambler | 6 | SI/NO
11 | ID/AST: Conservazione pannelli/card a temperatura ambiente | 3 | SI/NO
12 | ID/AST: Determinazione delle MIC reali testando, secondo EUCAST, tutte le concentrazioni a raddoppio dell’antibiotico in continuo (no estrapolazione) | 8 | SI/NO
13 | Software: in grado di di elaborare approfondite analisi statistico-epidemiologiche attraverso filtri predefiniti non inferiore a 10, in forma di testo, grafici e tabelle dinamiche (senza l’utilizzo di ulteriori tool informatici come Office Excel). | 6 | SI/NO
14 | Software: Assistenza software in remoto | 5 | SI/NO
15 | Personale specializzato Azienda produttrice per istruzione ed assistenza post vendita agli utilizzatori | 2 | PROPORZIONALE
16 | Referenze e bibliografia | 2 | PROPORZIONALE
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO N. 35: SISTEMA PER COLTURA SANGUE | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Identificazione dei flaconi/campioni mediante codice a barre | 3 | SI/NO
2 | Calibrazione automatica del sistema | 3 | SI/NO
3 | Tecnologia di lettura: fluorescenza | 3 | SI/NO
4 | Possibilità di variare (aumentare o diminuire) il protocollo di incubazione per singolo flacone a discrezione dell’operatore | 6 | SI/NO
5 | Possibilità di evidenziare le curve di crescita | 5 | SI/NO
6 | Flaconi per ricerca micobatteri da campioni ematici pronto all’uso | 8 | SI/NO
7 | Flaconi conservabili a temperatura ambiente | 2 | SI/NO
8 | Flaconi per miceti con terreno selettivo | 4 | SI/NO
9 | Disponibilità di supplemento di arricchimento da usarsi nei casi di sospette batteriemie da microrganismi particolarmente esigenti e difficili | 5 | SI/NO
10 | Diretta compatibilità del flacone al sistema di prelievo senza la necessità di usare altri adattatori al cambio del flacone/provetta | 7 | SI/NO
11 | Disponibilità di speciale dispositivo di sicurezzaper le procedure di sottocoltura dei flaconi completo di adattatore preassemblato | 5 | SI/NO
12 | Possibilità di immissione ritardata del flacone | 4 | SI/NO
13 | Disponibilità di flaconi dedicati per ricerca anaerobi contenente un agente litico in grado di lisare le cellule del sangue | 6 | SI/NO
14 | Attività di formazione nei reparti relativa alle buone pratiche in ambito prelievo e trasporto di campioni emocolture (documentare) | 5 | SI/NO
15 | Personale specializzato Azienda produttrice per istruzione ed assistenza post vendita agli utilizzatori | 2 | PROPORZIONALE
16 | Referenze e bibliografia | 2 | PROPORZIONALE
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO N. 36: COLTURA, ANTIBIOGRAMMA ED BIOLOGIA MOLECOLARE PER MICOBATTERI | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Sistema Coltura Liquida: Capacità di carico del sistema (maggiore) | 7 | PROPORZIONALE
2 | Sistema Coltura Liquida: Calibrazione automatica del sistema | 5 | SI/NO
3 | Antibiogramma in fluorescenza con monitoraggio continuo e rilevamento automatico della crescita per i seguenti antibiotici: Streptomicina, Isoniazide, Rifampicina, Etambutolo, Pirazinamide (STR, INH, RIF, EMB, PZA) | 8 | SI/NO
4 | Software in grado di gestire i farmaci di seconda linea | 5 | SI/NO
5 | La pirazinamide deve essere testata in terreno liquido acidificato per sopperire alle difficoltà dei Micobatteri di crescere su terreni solidi acidificati | 6 | SI/NO
6 | Interpretazione automatica dei risultati in Sensibile o Resistente per l’antibiogramma dei micobatteri | 8 | SI/NO
7 | Provette in plastica e con tappo a vite per la sicurezza degli operatori | 8 | SI/NO
8 | Sistema Biologia Molecolare: Strumento compatto che funga sia da estrattore che da amplificatore | 5 | PROPORZIONALE
9 | Sistema Biologia Molecolare: reagenti monostrip pronti all’uso, senza alcuno spreco | 8 | SI/NO
10 | Sistema Biologia Molecolare: Controllo interno di processo | 6 | SI/NO
11 | Personale specializzato Azienda produttrice per istruzione ed assistenza post vendita agli utilizzatori | 2 | PROPORZIONALE
12 | Referenze e bibliografia | 2 | PROPORZIONALE
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO N. 37: DIAGNOSTICA MOLECOLARE VIRUS EPATITICI, HIV ED HPV | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Esecuzione contemporanea di più metodiche | 8 | PROPORZIONALE
2 | Automazione dell'intero processo analitico | 8 | SI/NO
3 | Possibilità di eseguire l’intero processo analitico in un unico ambiente | 8 | SI/NO
4 | Reagenti pronti all'uso | 9 | SI/NO
5 | Minimo consumo punti di calibrazione | 8 | PROPORZIONALE
6 | Sistemi di decontaminazione da carry-over interni alla reazione e validati CE | 8 | SI/NO
7 | Controlli interni per validare l'efficienza di reazione | 8 | SI/NO
8 | Personale specializzato Azienda produttrice per istruzione ed assistenza post vendita agli utilizzatori | 8 | PROPORZIONALE
9 | Referenze e bibliografia | 5 | PROPORZIONALE
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO N. 38: IDENTIFICAZIONE MOLECOLARE DI AGENTI VIRALI, NON VIRALI, ETC. | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Tipo di sonde utilizzate MGB (minor groove binder) con Dark Quencher. | 10 | PROPORZIONALE
2 | Strumento in grado di analizzare matrici biologiche diverse con differenti profili termici e chimici contemporaneamente. | 8 | PROPORZIONALE
3 | Reattivi a bordo refrigerati. | 2 | SI/NO
4 | Possibilità di utilizzare multiplex differenti per l'amplificazione dei campioni | 2 | SI/NO
5 | Cartucce di estrazione unitarie pre-caricate con tutti i reattivi, pronte all’uso e barcodate. | 10 | SI/NO
6 | Tempo di esecuzione singola analisi a partire dal caricamento del campione primario fino al rilascio del risultato ( per eventuali urgenze) entro le 3 ore | 5 | PROPORZIONALE
7 | Automazione dell’intero processo supiattaforma unica con totale tracciabilità ( dall’ estrazione del campione clinico al rilascio dei risultati ). | 10 | SI/NO
8 | Calibrazione valida per più sedute analitiche (validità in giorni) | 8 | PROPORZIONALE
9 | Possibilità di recupero e stoccaggio in vial dedicate dell’eluato di estrazione. | 6 | SI/NO
10 | Espressione dei risultati quantitativi in UI/ml per virus CMV, EBV, BKV, JVC, Parvovirus B19 e su più matrici, per il monitoraggio di pazienti trapiantati di organo solido e di midollo. | 5 | SI/NO
11 | Almeno 4 punti standard per metodiche quantitative | 4 | SI/NO
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO N. 39: SISTEMA PER MONITORAGGIO INFETTIVOLOGICO IN GRAVIDANZA MEDIANTE TECNICA IMMUNOMETRICA IN CHEMILUMINESCENZA | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Test degli Anticorpi per HCV di 4° generazione | 4 | SI/NO
2 | Test dell’HBs-Ag Quantitativo | 3 | SI/NO
3 | Modulo/Analizzatore Principale: Possibilità di carico in continuo dei reagenti senza pausa strumentale e interruzione del campionamento | 4 | SI/NO
4 | Modulo/Analizzatore Principale: Possibilità di carico in continuo dei consumabili e liquidi di lavaggio senza pausa strumentale e interruzione del campionamento | 4 | SI/NO
5 | Modulo/Analizzatore Principale: Impiego puntale monouso per eliminare Carry over | 5 | SI/NO
6 | Sistema di trasporto del campione nell’ Analizzatore/Modulo Principale: A singolo campione con movimento bidirezionale | 10 | SI/NO
7 | Modulo/Analizzatore Principale: Calibratori e Controlli a bordo a temperatura refrigerata (non controllata) con ritappatura | 6 | SI/NO
8 | Modulo/Analizzatore Principale: Modalità di stappatura delle provette automatica on board sull’analizzatore per eliminare il rischio biologico per gli operatori | 8 | SI/NO
9 | Modulo/Analizzatore Principale: Gestione operativa dell'intero sistema tramite accessorio collegato mediante Wifi | 8 | SI/NO
10 | Modulo/Analizzatore Principale e Secondario: Capacità Vano reagenti superiore a 60 reagenti | 4 | SI/NO
11 | Modulo/Analizzatore Principale: Sorting post analitico on board completamente configurabile e personalizzabile dall’operatore | 5 | SI/NO
12 | Modulo/Analizzatore Principale e Secondario: Capacità analitica >600 test/ora | 5 | SI/NO
13 | Modulo/Analizzatore Principale: Capacità di caricamento per campioni, calibratori e controlli su singolo rack per l’ottimizzazione del walkaway superiore a 30 posizioni | 4 | SI/NO
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO N. 40: SISTEMA INTEGRATO PER PROFILI SIEROLOGICI ED AUTOIMMUNITA’ | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Numero di antigeni (parametri) per ogni profilo, specificare | 4 | PROPORZIONALE
2 | Unico set di calibratori (con etichetta barcode) per profilo, ma con curve specifiche per ogni analita | 4 | SI/NO
3 | Unico set di Controlli (con etichetta barcode) per tutti gli analiti di ogni profilo | 5 | SI/NO
4 | Software per la gestione del controllo di qualità per valutazioni intra e inter laboratorio integrato sul sistema | 3 | SI/NO
5 | Possibilità di rilevare automaticamente la concentrazione di IgA totali nel test per IgA anti-transglutaminasi (specificare modalità) | 5 | SI/NO
6 | Possibilità di collegamento da remoto per assistenza proattiva, specialistica e tecnica (specificare) | 3 | SI/NO
7 | Possibilità di creare pannelli personalizzati per profilo e/o esportare a LIS solo i risultati richiesti | 4 | SI/NO
8 | Software in grado di fornire indicazioni cliniche per risultati anomali, (descrivere) | 4 | PROPORZIONALE
9 | Minor volume di campione richiesto per pannello | 5 | PROPORZIONALE
10 | Produttività strumentazione principale | 7 | PROPORZIONALE
11 | Numero di risultati ottenibili simultaneamente per il pannello ana screen | 2 | PROPORZIONALE
12 | Esecuzione in simultanea di tutti i parametri di ogni profilo, specificare | 6 | SI/NO
13 | Esecuzione automatica di controlli interni per ogni singolo campione | 3 | SI/NO
14 | Possibilità di aggiungere su campioni già eseguiti uno o più test precedentemente non richiesti | 3 | SI/NO
15 | Reagenti refrigerati on board | 4 | SI/NO
16 | Determinazione simultanea di più analiti in una singola cuvetta di reazione | 5 | SI/NO
17 | Personale specializzato Azienda produttrice per istruzione ed assistenza post vendita agli utilizzatori | 2 | PROPORZIONALE
18 | Referenze e bibliografia | 1 | PROPORZIONALE
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO N 41: ANALIZZATORE AUTOMATICO PER PROTEINE SPECIFICHE CON METODO NEFELOMETRICO SU SIERO, URINE, LIQUOR O ALTRI LIQUIDI BIOLOGICI | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Produttività del sistema (test/ora) | 4 | PROPORZIONALE
2 | Numero posizioni campioni | 4 | PROPORZIONALE
3 | Numero posizioni reagenti | 4 | PROPORZIONALE
4 | Sensore livello campioni | 4 | SI/NO
5 | Riesecuzione automatica di test | 4 | SI/NO
6 | Diluizione automatica per tutti i test richiesti | 4 | SI/NO
7 | Caricamento in continuo dei reagenti senza interrompere o mettere in stand-by la routine | 4 | SI/NO
8 | Caricamento in continuo dei campioni senza interrompere o mettere in stand-by la routine | 9 | SI/NO
9 | Calibrazione con utilizzo di standard senza necessità di prediluizioni manuali | 9 | SI/NO
10 | Possibilità di caricare i controlli di qualità utilizzando i flaconi originali, riconoscibili dallo strumento tramite bar-code | 6 | SI/NO
11 | Possibilità di eseguire le curve di calibrazione anche con routine in corso senza attendere la fine delle analisi | 9 | SI/NO
12 | Personale specializzato Azienda produttrice per istruzione ed assistenza post vendita agli utilizzatori | 9 | PROPORZIONALE
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO N. 42: SISTEMA MONITORAGGIO TEMPERATURA FRIGORIFERI, CONGELATORI ED INCUBATORI | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Possibilità di funzionamento in duplice modalità: radiofrequenza e reti (Ethernet e Internet) | 6 | SI/NO
2 | Sistema in grado di garantire l’acquisizione e la registrazione 24h su 24h delle temperature delle apparecchiature con temperature comprese tra –80°C e +125°C. | 6 | SI/NO
3 | Possibilità di provvedere al salvataggio automatico di tutte le operazioni effettuabili sul database in modo da poter essere attivate anche in remoto attraverso la rete. | 6 | SI/NO
4 | Le soglie di allarme, superiore ed inferiore, e la temporizzazione degli stessi allarmi, possono essere stabilite singolarmente | 8 | SI/NO
5 | Tecnologia con sonde digitali in grado di inviare le rivelazioni delle temperature in tempo reale e in data loggin con una incertezza di +/- 0,25°C da 0°C a +50°C. | 8 | SI/NO
6 | Software di gestione professionale per la gestione dei dati su server dedicato con capacità di archiviazione di circa 2 anni. | 8 | SI/NO
7 | Software gestionale in grado di svolgere la taratura delle sonde in maniera autonoma in gruppi omogenei (fino a 30 sonde per ciclo di taratura) su più punti di temperatura e correzione automatica con report esportabili. | 6 | SI/NO
8 | Sistema di supporto ed assistenza hotline | 6 | SI/NO
9 | Allarmi in tempo reale con SMS, voce o Fax | 6 | SI/NO
10 | Certificazione di Qualità | 4 | SI/NO
11 | Personale specializzato Azienda produttrice per istruzione ed assistenza post vendita agli utilizzatori | 3 | PROPORZIONALE
12 | Referenze e bibliografia | 3 | PROPORZIONALE
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO 43: SISTEMA AUTOMATICO INTEGRATO PER ESAMI COLTURALI MICROBIOLOGICI COMPRENDENTE PIASTRATORE ROBOTIZZATO, SISTEMI DI INCUBAZIONE E DISPOSITIVO PER IMAGING DELLE PIASTRE | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Semina su piastra di volumi di campione variabili da 1 a 100 ul | 6 | SI/NO
2 | Semina con ansa calibrata | 6 | SI/NO
3 | Verifica dell’efficienza del dispositivo di semina | 2 | SI/NO
4 | Riconoscimento del codice a barre del campione primario, riproduzione dello stesso codice sulle piastre e sui prodotti secondari (brodi e vetrini) corrispondenti per la totale tracciabilità | 6 | SI/NO
5 | Riconciliazione delle etichette di ciascun prodotto con il codice a barre del campione primario | 6 | SI/NO
6 | Possibilità di inoculo di due campioni su piastra da coltura con doppia etichettatura | 6 | SI/NO
7 | Possibilità di deposizione automatica di dischetti di antibiotico utilizzati in laboratorio, direttamente sulle piastre | 3 | SI/NO
8 | Produttività piastre/ora | 3 | PROPORZIONALE
9 | Possibilità di richiamare la piastra di coltura in qualsiasi momento in aree facilmente accessibili per l’operatore | 2 | SI/NO
10 | Maggior definizione in pixel delle immagini in caso di ingrandimento (risoluzione sistema di acquisizione e visione) | 4 | PROPORZIONALE
11 | Possibilità di archiviazione delle immagini acquisite nel sistema per successive consultazioni e tracciabilità del processo diagnostico/analitico | 2 | SI/NO
12 | Acquisizione delle immagini a tempi definiti dall’operatore (incluso tempo zero = T0) ed in presenza di differenti condizioni di illuminazione per facilitare la valutazione delle crescite. L’analisi deve essere comprensiva di analisi differenziale automatica della crescita. | 6 | SI/NO
13 | Presenza di monitor che consenta di osservare in tempo reale, in prossimità del sistema l' acquisizione delle immagini in corso | 2 | SI/NO
14 | Software di analisi dell’immagine esperto che permette di migliorare e accelerare i tempi di interpretazione delle piastre e di refertazione | 5 | SI/NO
15 | Lettura per imaging programmabile per piastra e/o materiale e/o paziente | 2 | SI/NO
16 | Numero postazioni di lavoro/lettura delle piastre seminate | 2 | PROPORZIONALE
17 | Dimensioni ridotte, calore e rumorosità del sistema | 4 | PROPORZIONALE
18 | referenze e bibliografia | 3 | PROPORZIONALE
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO N. 44: SISTEMA AUTOMATICO DI COLORAZIONE DI VETRINI PER MICROBIOLOGIA-GRAM E MICOBATTERI | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Numero di vetrini per colorazione Gram a seduta | 6 | PROPORZIONALE
2 | Numero di vetrini per colorazione Micobatteri | 6 | PROPORZIONALE
3 | Produttività oraria per Gram e Micobatteri | 10 | PROPORZIONALE
4 | Possibilità di utilizzo di più programmi per determinare l’intensità di colorazione/decolorazione | 8 | SI/NO
5 | Sistema che dia risultati in tempi brevi per seduta di colorazione Gram | 6 | PROPORZIONALE
6 | Sistema che dia risultati in tempi brevi per seduta di colorazione Micobatteri | 6 | PROPORZIONALE
7 | Il Sistema non deve consentire la contaminazione crociata dei reagenti e dei campioni. | 6 | SI/NO
8 | Reagenti pronti all’uso | 6 | SI/NO
9 | Facilità d’uso e programmazione | 6 | PROPORZIONALE
10 | Personale specializzato Azienda produttrice per istruzione ed assistenza post vendita agli utilizzatori | 5 | PROPORZIONALE
11 | Referenze e bibliografia | 5 | PROPORZIONALE
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO N. 45: SISTEMA INTEGRATO PER L'ESECUZIONE DEI TEST VIROLOGICI | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
ANALIZZATORE A
1 | Produttività oraria superiore a 160 test/ora della parte del sistema in chemiluminescenza per ogni analizzatore | 2 | SI/NO
2 | Rilevazione ottica degli interferenti (ittero, emolisi e torbidità) su ogni strumento per campione, refertabile, per tutti i test richiesti | 2 | SI/NO
3 | Sensori di rilevazioni di coaguli, bolle d’aria, viscosità e scarsità del campione: tutti | 2 | SI/NO
4 | Capacità del magazzino per reagenti a bordo (numero di posizioni) | 2 | PROPORZIONALE
5 | Stabilità on board dei reagenti di Immunochimica (indicare la media di tutti gli analiti richiesti) | 3 | PROPORZIONALE
6 | Segnalazione livello dei reagenti e verifica della corretta ed avvenuta dispensazione degli stessi con possibilità di report per ogni campione | 2 | SI/NO
7 | Reagenti, soluzioni di lavaggio e consumabili pronti all’uso | 3 | SI/NO
8 | Tecnologia per eliminare il fenomeno del Carry Over e trascinamento dei campioni per tutte le metodiche richieste mediante puntale monouso | 4 | SI/NO
9 | Tecnologia per eliminare il fenomeno di “carry over” e trascinamento dei reagenti mediante puntale monouso | 4 | SI/NO
10 | Esecuzione di tutte le operazioni di carico/scarico per reagenti, consumabili, rifiuti, in continuo e senza fermi macchina | 3 | SI/NO
11 | Caricamento dei campioni in continuo senza interruzione dell’attività in corso | 3 | SI/NO
12 | Tracciabilità del processo analitico con stampa report | 2 | SI/NO
13 | Presenza nel Test di screening HCV-Ab della proteina NS5 | 3 | SI/NO
14 | Minor consumo di acqua deionizzata del sistema integrato (specificare volume litri/ora) | 5 | PROPORZIONALE
15 | Connessione remota tra strumentazione e centro di assistenzatecnica per aggiornamenti tecnici, controlli, diagnosi strumentale con rilevazione proattiva di potenziali mal funzionamenti ed interventi preventivi. | 2 | SI/NO
16 | Specificare numero di unità del Personale specializzato dell’Azienda produttrice presente nell’area oggetto del bando di gara, incaricato dell’istruzione ed assistenza post vendita. | 2 | PROPORZIONALE
17 | Test di HBsAg costituito solo da anticorpi monoclonali con specificità non inferiore al 99,8% | 3 | SI/NO
18 | Specificità del test di Sifilide superiore a 99,70% | 3 | SI/NO
ANALIZZATORE B
19 | Numero di metodiche in linea | 2 | PROPORZIONALE
20 | Utilizzo provette primarie e secondarie nella stessa seduta | 1 | SI/NO
21 | Valore del range di lettura della Curva standard Toxo IgG, da valutare proporzionalmente | 2 | PROPORZIONALE
22 | Possibilità dosaggio quantitativo per Toxo IgM, Rubeo IgM, Cyto IgM | 2 | SI/NO
23 | Morbillo IgG correlato unità Standard Internazionali WHO | 2 | SI/NO
24 | Dosaggio a cattura per ToxoIgM, Rubeo IgM, CytoIgM | 2 | SI/NO
25 | Dosaggioprofilo IgG Epstein Barr Virus quantitativo | 1 | SI/NO
26 | Dosaggio EBV IgM quantitativo | 2 | SI/NO
27 | Parvo B19 disponibilità di antigeni ricombinanti conformazionali e proteine capsidiche | 2 | SI/NO
28 | Possibilità dosaggio Borrelia su liquor | 2 | SI/NO
29 | Personale specializzato Azienda produttrice per istruzione ed assistenza post vendita agli utilizzatori | 2 | PROPORZIONALE
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO N 46: SISTEMA AUTOMATICO PER L'ESECUZIONE DI TEST DI IMMUNOSTIMOLAZIONE LINFOCITARIA DIRETTAMENTE IN PROVETTA DI PRELIEVO VERSO ANTIGENI TUBERCOLARI E CITOMEGALOVIRUS CON DOSAGGIO DI INTERFERON GAMMA | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Tecnologia di rilevazione ad alta sensibilità mediante Chemiluminescenza o Fluorescenza | 8 | SI/NO
2 | Calibrazione dei reagenti su curva master memorizzata | 8 | SI/NO
3 | Vano reagenti a temperatura controllata | 8 | SI/NO
4 | Minor tempo per ottenere il primo risultato | 6 | PROPORZIONALE
5 | Caricamento in continuo dei campioni senza interruzione della routine | 8 | SI/NO
6 | Caricamento in continuo dei reagenti senza interruzione della routine | 8 | SI/NO
7 | Utilizzo di puntali monouso per la prevenzione del carry-over | 6 | SI/NO
8 | Individuazione di coaguli nel campione | 4 | SI/NO
9 | Riconoscimento automatico dei campioni tramite bar-code | 2 | SI/NO
10 | Riconoscimento automatico dei reagenti tramite bar-code o tecnologia equivalente | 2 | SI/NO
11 | Monitoraggio continuo dei reagenti e consumabili a bordo | 6 | SI/NO
12 | Assistenza tecnica e specialistica | 2 | PROPORZIONALE
13 | Referenze e bibliografia | 2 | PROPORZIONALE
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO 47: SISTEMA AUTOMATICO DI IMMUNOMETRIA PER PCT, ETC | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Cadenza analitica | 6 | PROPORZIONALE
2 | Possibilità di Programma di controllo qualità interno | 6 | SI/NO
3 | Tempi di incubazione | 6 | PROPORZIONALE
4 | Reattivi pronti all’uso | 6 | SI/NO
5 | Lettura in fase omogenea | 6 | SI/NO
6 | Sicurezza operativa | 6 | SI/NO
7 | Quantità di rifiuti liquidi e solidi | 6 | PROPORZIONALE
8 | Calibratori pronti all’uso | 6 | SI/NO
9 | Possibilità di monodeterminazione | 6 | SI/NO
10 | Diluizione automatica dei test | 5 | SI/NO
11 | Personale specializzato Azienda produttrice per istruzione ed assistenza post vendita agli utilizzatori | 5 | PROPORZIONALE
12 | Referenze e bibliografia | 6 | PROPORZIONALE
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO 48: SISTEMA ANALITICO PER LA CONTA BATTERI NEL LIQUOR E NELLE URINE | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Possibilità di analizzare il liquor: metodologia, automatismo, performance strumentale relativamente a tale determinazione | 10 | PROPORZIONALE
2 | Produttività modulo conta batteri nelle urine | 2 | PROPORZIONALE
3 | Tecnologia di analisi in citofluorimetria | 7 | SI/NO
4 | Precisione e ripetibilità dei parametri forniti | 6 | PROPORZIONALE
5 | Controllo di qualità multiparametrico a più livelli | 7 | SI/NO
6 | Parametri collegati con la funzionalità renale: tipo conduttività in automatico su tutti i campioni | 7 | SI/NO
7 | Parametri collegati con le infezioni urinarie: tipo conteggio batteri e lieviti, screening accurato infezioni urinarie; determinazione tipologia di batteri in base ai parametri strumentali | 7 | SI/NO
8 | Parametri relativi alla morfologia eritrocitaria e leucocitaria in automatico su tutti i campioni | 7 | SI/NO
9 | Possibilità di esaminare liquidi biologici diversi dalle urine | 4 | SI/NO
10 | Senza necessità di calibrazioni | 6 | SI/NO
11 | Personale deputato all’assistenza tecnica e specialistica (descrizione dettagliata sulla Struttura organizzativa dell’assistenza tecnica e specialistica applicativa) | 3 | PROPORZIONALE
12 | Bibliografia e referenze (numero di installazioni nazionali) | 4 | PROPORZIONALE
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO N. 49: SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE, CON SPETTROMETRIA DI MASSA, PER FUNGHI FILAMENTOSI, BATTERI E MICOBATTERI TUBERCOLARI E NON | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Frequenza del laser utilizzato per l’acquisizione degli spettri di massa: > 60 Hz | 8 | PROPORZIONALE
2 | Restituzione dei risultati contestuale all’analisi (real-time) e non al termine dell’acquisizione di tutti i campioni della piastrina. | 6 | SI/NO
3 | Dotazione di un secondo laser, un Laser IR, posizionato nella sorgente MALDI, che permetta la pulizia automatica periodica della sorgente stessa. | 6 | SI/NO
4 | Qualità e completezza del data base, in termini di numero di specie massime e non di spettri. Presenza di informazioni per l’identificazione di specie particolari quali: Candida auris, Clostridium innocuum, Streptococcus acidominimus etc.: > 2000 specie | 6 | PROPORZIONALE
5 | Possibilità di aggiornamento del data base degli spettri di riferimento senza l'intervento del produttore (sia in loco che da remoto). | 4 | SI/NO
6 | L’intero pacchetto spettrometro di massa MALDI-TOF , software, data base, prodotto dalla stessa azienda produttrice. Allegare certificazioni del produttore | 8 | SI/NO
7 | Disponibilità di un kit certificato IVD con codice a barre marcato CE-IVD per la preparazione del campione ed identificazione diretta in MALDI TOF di emocolture positive direttamente da flacone. Allegare protocollo e certificato CE-IVD. Allegare protocollo e certificato CE-IVD. | 6 | SI/NO
8 | Disponibilità di un kit certificato CE-IVD con codice a barre per la rilevazione e identificazione di marcatori di antibiotico resistenza (produzione di carbapenemasi). Allegare protocollo e certificato CE-IVD. | 6 | SI/NO
9 | Disponibilità di una libreria e sistema software dedicati all’identificazione di funghi filamentosi. (Relazionare) > 150 specie | 5 | PROPORZIONALE
10 | Numero di specie identificabili di Micobatteri tubercolari e non tubercolari utilizzando un protocollo certificato CE-IVD di preparazione ed identificazione | 8 | PROPORZIONALE
11 | Lo standard di calibrazione deve essere composto da miscela di proteine batteriche estratte liofilizzate, senza necessita di sub coltura in piastra. | 7 | SI/NO
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO N. 50: SISTEMA AUTOMATICO INTEGRATO PER LE IDENTIFICAZIONI ED ANTIBIOGRAMMA DI BATTERI GRAM POSITIVI, GRAM NEGATIVI | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Sistema identificazione biochimica ed antibiogramma: Capacità di effettuare direttamente sui pannelli inoculati dopo l’incubazione la Minima Concentrazione Battericida MCB . | 15 | SI/NO
2 | Sistema identificazione biochimica ed antibiogramma: Rilevazione della M.I.C. reale , secondo il metodo di microdiluizione in brodo. | 5 | SI/NO
3 | Sistema identificazione biochimica ed antibiogramma: Pannello MDR con almeno 30 antibiotici per gram negativi Con presenza sul pannello di Colistina, Ceftolozano /Tazobacta, Ceftazidime/Avibactam e relativa refertazione. | 15 | PROPORZIONALE
4 | Sistema identificazione biochimica ed antibiogramma: inoculo per antibiogramma ed identificazione direttamente dalla stessa sospensione finale standardizzata . | 10 | SI/NO
5 | Sistema identificazione biochimica ed antibiogramma: antibiogramma per streptococchi esigenti in un unico pannello /card | 10 | SI/NO
6 | Possibiltà di controllo visivo degli antibiogrammi /identificazione per recupero seduta in caso di blocco macchina | 15 | SI/NO
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO N. 51: SISTEMA PER ESAMI COLTURALI RAPIDI | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Lettura con tecnologia light scattering | 10 | SI/NO
2 | Visualizzazione delle curve di crescita batterica con possibilità di stampa e archiviazione dati | 10 | SI/NO
3 | Determinazione quantitativa della carica batterica a partire da circa 1.000 CFU/ml | 10 | PROPORZIONALE
4 | Possibilità di esecuzione in automatico ed in contemporanea del P.A.R. test (potere antib. residuo) | 10 | SI/NO
5 | Rivelazione di campione positivo (con relativa carica batterica e P.A.R.) in tempo reale | 10 | SI/NO
6 | Possibilità di esecuzione di test di sensibilità o resistenza agli antibiotici entro 3 ore (specificare quali antibiotici possono essere testati) | 10 | SI/NO
7 | Personale specializzato Azienda produttrice per istruzione ed assistenza post vendita agli utilizzatori | 5 | PROPORZIONALE
8 | Referenze e bibliografia | 5 | PROPORZIONALE
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO N. 52: STRUMENTAZIONE AUTOMATICA PER L’ESECUZIONE DELLA VES | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | termostatazione costante del campione a 37° C (+- 0,5° C) | 10 | SI/NO
2 | tempistica ottenimento primo risultato dall'inizio dell'analisi (proporzionale) | 10 | PROPORZIONALE
3 | miscelazione del campione per inversione completa | 10 | SI/NO
4 | risultati indipendenti dal livello di riempimento della provetta | 6 | SI/NO
5 | risultati indipendenti dal livello di ematocrito del campione analizzato | 10 | SI/NO
6 | gestione del campione pediatrico oprelievi difficoltosi (volume minimo del campione < 900 µl, volume di di camionamento < 200 µl) | 8 | SI/NO
7 | controllo di qualità intralaboratorio su 3 livelli | 5 | SI/NO
8 | gestione del campione urgente | 5 | SI/NO
9 | Referenze e bibliografia (pubblicazioni scientifiche relative in specifico al sistema offerto - produrre documentazione) | 6 | PROPORZIONALE
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO 53: AUTOIMMUNITA' IN MONODETRMINAZIONE E CALPROTECTINA | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Curva unica e ricalibrazioni per isotipo (IgG, IgA) | 10 | SI/NO
2 | Calibrazioni mediante curve standard eseguite direttamente nel laboratorio sulla strumentazione installata | 10 | SI/NO
3 | Confezionamento ridotto | 4 | PROPORZIONALE
4 | Esecuzione di tutti i test richiesti sullo stesso strumento | 8 | SI/NO
5 | Estensione della curva per calprotectina maggiore di 5000 mg/Kg | 8 | PROPORZIONALE
6 | Durata scadenza reagenti a confezione aperta | 8 | PROPORZIONALE
7 | Numero di campioni caricabili contemporaneamente | 6 | PROPORZIONALE
8 | Possibilità di eseguire un solo test | 5 | SI/NO
9 | Lettore codice a barre dei campioni direttamente a bordo del rack campioni | 4 | SI/NO
10 | Personale specializzato Azienda produttrice per istruzione ed assistenza post vendita agli utilizzatori | 5 | PROPORZIONALE
11 | Referenze e bibliografia | 2 | PROPORZIONALE
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO N. 54: SCREENING INFLUENZA E RSV | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Strumento di piccole dimensioni da valutare proporzionalmente | 6 | PROPORZIONALE
2 | Analisi simultanea di più target (Multiplex) | 3 | SI/NO
3 | Tempi di analisi ridotti per influenza da valutare proporzionalmente | 10 | PROPORZIONALE
4 | Sistema in grado di svolgere l’intero processo: estrazione, amplificazione ed analisi dei risultati, autonomamente senza intervento dell’operatore | 3 | SI/NO
5 | Utilizzo di un unico controllo interno del processo già contenuto all’interno della cartuccia | 10 | SI/NO
6 | Presenza di controllo positivo e controllo negativo | 3 | SI/NO
7 | Walk away time di 20’, senza necessità di intervento ulteriore dall’inizio della corsa | 8 | SI/NO
8 | Sensibilità non inferiore al 96% | 5 | SI/NO
9 | Specificita’ non inferiore al 97% | 5 | SI/NO
10 | Possibilità di vedere le curve di amplificazione di Real Time PCR per ulteriori indicazioni su potenziali coinfezioni | 4 | SI/NO
12 | Possibilità di seguire l’andamento dall’analisi in Real Time | 5 | SI/NO
13 | Personale specializzato Azienda produttrice per istruzione ed assistenza post vendita agli utilizzatori | 5 | PROPORZIONALE
14 | Referenze e bibliografia | 3 | PROPORZIONALE
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO N. 55: SISTEMA PER GLICORRACHIA | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Volume minimo campione | 10 | PROPORZIONALE
2 | Tempistica ottenimento risultato dall'inizio dell'analisi | 10 | PROPORZIONALE
3 | Calibrazione automatica | 10 | SI/NO
4 | Ridotto numero di consumabili e reagenti | 10 | PROPORZIONALE
5 | Reagenti prnto uso | 10 | SI/NO
6 | Personale deputato all’assistenza tecnica e specialistica | 10 | PROPORZIONALE
7 | Referenze e bibliografia | 10 | PROPORZIONALE
| PUNTEGGIO TOTALE | 70
| LOTTO N. 56: SISTEMA COMPLETAMENTE AUTOMATICO PER AUTOANTICORPI | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
1 | Miglior adattabilità ed integrazione con le esigenze del laboratorio: descrivere il livello di automazione offerto, l’impatto organizzativo, operatori dedicati, facilità di utilizzo, tempi di esecuzione, tracciabilità operativa, manutenzione perioridica, reflui e/o rifiuti prodotti, dimensioni ed ingombro totale | 10 | PROPORZIONALE
2 | Sistema IFA completamente automatico: microscopio integrato, nessun intervento umano, no vetrino coprioggetto | 10 | SI/NO
3 | Unico barcode reader sia per la processazione che per la lettura | 10 | SI/NO
4 | La soluzione fornita deve avere la capacità di esaminare le immagini negative separatamente da quelle positive | 10 | SI/NO
5 | Per i prepaparati cellulari, capacità di acquisire un minimo di 10 immagini per pozzetto | 10 | SI/NO
6 | possibilità di gestire i flussi decisionali personalizzabili sui risultati in modo da creare algoritmi diagnostici personalizzati e personalizzabili | 10 | SI/NO
7 | Personale deputato all’assistenza tecnica e specialistica | 5 | PROPORZIONALE
8 | Referenze e bibliografia (pubblicazioni scientifiche relative in specifico al sistema offerto - produrre documentazione) | 5 | PROPORZIONALE
| PUNTEGGIO TOTALE | 70

## Foglio3
LOTTO N. 52: RICERCA GENOMICA MULTIPLA | PUNTI SI / PROP | NO
Reagenti ottimizzati, validati CE-IVD, in grado per l’analisi qualitativa contemporaneamente di DNA ed RNA di microrganismi patogeni, virus e batteri respiratori, mediante multiplex PCR | 6 | 3
Strumentazione necessaria allo svolgimento dell’intero processo analitico (dall’estrazione all’interpretazione dei risultati) completa di software di analisi e refertazione integrato | 6 | 3
Sistema multiplex per patogeni, da valutare proporzionalmente | 6
Sistema multiplex one-step con unico strumento per estrazione, purificazione degli acidi nucleici, amplificazione e rivelazione | 6 | 3
Tempi ridotti d’indagine, da valutare proporzionalmente | 6
Reagenti pronti all’uso | 6 | 3
Processo completamente automatizzato senza l’intervento dell’operatore | 6 | 3
Sistema di estrazione, amplificazione e rivelazione senza rischio di inquinamento o cross-reazioni | 6 | 3
Minimo ingombro | 6 | 3
Controllo interno d’estrazione | 6 | 2
Controllo interno di amplificazione | 6 | 2
Personale specializzato Azienda produttrice per istruzione ed assistenza post vendita agli utilizzatori | 2
Referenze e bibliografia | 2
PUNTEGGIO TOTALE | 70